## Sheet1
Ekstenzometri Grupa 2 - Aksijalni ekstenzometar s dvostranim mjerenjem deformacije
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Naručitelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek Evidencijski broj nabave: JN 59/2026
Naziv ponuditelja/nositelja ponude: _______________________________________________________
NAPOMENA: *Cijena mora uključivati trošak dostave do krajnjeg korisnika (Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Hrvatska) **Uz isporučeni ekstenzometar, ponuditelj mora dostaviti kalibracijski certifikat izdan od strane akreditiranog kalibracijskog laboratorija prema ISO/IEC 17025. Certifikat mora sadržavati podatke o sljedivosti prema nacionalnim etalonima, izračunatu mjernu nesigurnost za svaku točku kalibracije te potvrdu o sukladnosti s razredom 0,5 prema ISO 9513
| Tehničke specifikacije koje moraju biti ispunjene | Nuđene tehničke specifikacije
1. | Aksijalni ekstenzometar s dvostranim mjerenjem deformacije
Preciznost: razred točnosti 0,5 prema ISO 9513 uz razlučivost sustava bolju od 0,1 mikrometara
Mjerenje deformacije na suprotnim stranama epruvete sukladno ISO 6892-1:2019 Annex G.3.1.2
Duljina mjerne baze nominalno 50 mm
Mjerni raspon +2,5 mm u vlaku i −1,0 mm u tlak
Linearnost ≤ 0,15 % punog mjernog raspona
Temperaturni raspon −40 °C do +100 °C
Kompatibilnost s epruvetama: mogućnost mjerenja deformacija na okruglim i pločastim ispitnim uzorcima do promjera ili širine uzorka od 25 mm
Mehaničke značajke | Clip-on pričvršćenje
Aksijalni estenzometar mora omogućiti mjerenje aksijalne deformacije pri statičkim vlačnim ispitivanjima metalnih materijala u skladu s normom ISO 6892-1
Sukladno zahtjevu norme ISO 6892-1:2019 (Annex G.3.1.2) ekstenzometar mora imati mogućnost mjerenja deformacija na suprotnim stranama ispitnog uzorka
Uređaj mora biti prikladan za uporabu u laboratoriju akreditiranom prema ISO/IEC 17025
Uređaj mora imati ugrađenu mehaničku zaštitu od preopterećenja (overtravel stops) u oba smjera te mora biti dizajniran tako da može ostati na uzorku do trenutka loma bez oštećenja vitalnih dijelova
Ekstenzometar mora posjedovati sustav za automatsko fiksiranje početne mjerne baze (L0)
Ekstenzometar mora biti isporučen potpuno kompatibilan s postojećim ispitnim strojem Shimadzu AGX-250/300, uključujući odgovarajući konektor, konfiguraciju Wheatstoneovog mosta i električke karakteristike potrebne za izravno spajanje na upravljačku jedinicu